## sheet1 -1
全胸振荡排痰机 | 意向厂家1 |  | 意向厂家2 |  | 意向厂家3
填写说明： 1.A列需填写招标参数（根据意向品牌参数填写） （1）请根据参数重要性在具体指标前做好“★” （门槛级的废标条款）、“▲”（得分高的重要条款）和不做标记的普通条款的区分。▲★参数不超过总参数的30％； （3）指标参数应具有可验证性，即定量描述（一般为范围值，必要才设定精确值）。避免按照某一品牌的特定范围进行设定。 2.B-H列需意向厂家填写 （1）请填写自家产品参数,每条参数需要与招标参数横向对比填写； （2）如果有能体现产品质量需要补充的参数科增加列填写。 （3）标▲、★的参数，需提供产品彩页或产品说明书或检测报告作为证明资料； | 意向竞标产品品牌、型号： 联系人及联系方式 | 意向品牌1产品图片 | 意向竞标产品品牌、型号： 联系人及联系方式 | 意向品牌2产品图片 | 意向竞标产品品牌、型号： 联系人及联系方式 | 意向品牌3产品图片
珠海黑马/ V300Plus 梁经理，13539561704
| 意向竞标产品注册证号： | 粤械注准20222091812 | 意向竞标产品注册证号： |  | 意向竞标产品注册证号：
| 意向竞标产品标配价格： （万元） | 3.5万 | 意向竞标产品标配价格： （万元） |  | 意向竞标产品标配价格： （万元）
一、参数需求 | 厂家参数（如不满足可填写修改建议） |  | 厂家参数 |  | 厂家参数
1、▲设备功率≥250VA； | 1、宽电压供电：100-240VAC，50/60Hz，额定功率≥250VA；
2、振动频率：至少包括范围5-15Hz | 2、振动频率：5-17Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可连续调节；
3、▲振动压力范围：至少包括1-3.5kPa，10级可调，控制精度±0.2kPa； | 3、振动压力：1-3.5kPa，1-10级可调，调节步长1级，长按可连续调节，控制精度±0.2kPa；
4、定时时间：≥60min可调，调节步长1min； | 4、 定时时间：1-60min可调，调节步长1min，长按可连续调节，控制精度±1%；
5、▲人机交互界面：≥10寸操作界面；亮度调节：显示屏亮度≥10级可调； | 5、 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸高清彩色液晶显示屏，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）；显示屏亮度调节：显示屏亮度1-10级可调，给用户更好的体验；
6、治疗模式：至少包括≥5种治疗模式可选，模式参数可自动记忆； | 6、 治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种可编程模式（P1、P2、P3）；
7、▲设备可以设置频率递增和压力递增，从而提高患者的治疗舒适度； | 7、 滚动模式：通过设置初始和结束时的治疗频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间，使治疗强度逐渐增加；
8、▲具有自动咳嗽暂停功能； | 8、 具有自动咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10s-5min可调；
9、具有手动摇控暂停功能； | 9、 具有手动咳嗽暂停手柄，患者或医护可以在需要时轻松摇控仪器的暂停或继续运行，方便咳痰吸痰；
10、自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s； | 10、 自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s；
11、空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定； | 11、 空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定；
12、背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡； | 12、 背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；
13、背心类型：不少于24种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（可提供注册检验报告）； | 13、 背心类型：不少于24种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（可提供注册检验报告）；
14、背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装； | 14、 背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装；
15、仪器内置日历时钟功能，可设置日期时间； | 15、 仪器内置日历时钟功能，可设置日期时间；
16、▲具有血氧检测反馈功能； | 16、 具有蓝牙血氧检测功能，患者的血氧饱和度、脉率等参数自动实时检测蓝牙传输，主机接收信号后实时调整工作状态（可设置限值，超限停机），能有效保护患者；
17、仪器具有内部记录功能，每一次治疗都会自动记录使用参数，且仪器自动统计使用数据，使用情况一目了然。 | 17、 仪器具有内部记录功能，每一次治疗会以年月日时分为索引建立档案存储在主机内，包括设置频率、压力、时间和实际治疗时间等数据，可直接在仪器上查看本机的使用情况；
18、使用期限：8年； | 18、 使用期限：8年；
19、配置有豪华台车和收纳篮。 | 19、配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车配有挂篮，方便各类配件存储。
20、仿人体生理性足泵，毫秒级脉冲刺激足底深静脉丛，0.2秒瞬时脉冲快速达到设定的脉冲压力值 | 20、仿人体生理性足泵，毫秒级脉冲刺激足底深静脉丛，0.2秒瞬时脉冲快速达到设定的脉冲压力值
21、▲脉冲压力：60mmHg-200mmHg（8KPa-26.7KPa）可调，步长1mmHg，出口处实际压力值与设定值的偏差≤2.0kPa； | 21、脉冲压力：60mmHg-200mmHg（8KPa-26.7KPa）可调，步长1mmHg，出口处实际压力值与设定值的偏差≤2.0kPa；
22、▲治疗仪采用高亮度LED数码显示，具有运行指示灯，启动运行后未达到压力前指示灯闪烁，达到压力后指示灯长亮表示压力已经达到； | 22、治疗仪具有运行指示灯，启动运行后未达到压力前指示灯闪烁，达到压力后指示灯长亮表示压力已经达到；
23、治疗仪脉冲间隔时间默认值为20S，脉冲治疗的脉冲间隔：12-50S分档设定，其调节的步长：1S；治疗仪可设置时间范围5-600min连续可调。 | 23、治疗仪脉冲间隔时间默认值为20S，脉冲治疗的脉冲间隔：12-50S分档设定，其调节的步长：1S；治疗仪可设置时间范围5-600min连续可调。
二、核心配置
主机5台 | 主机5台
背心25件 | 背心25件
胸带5件 | 胸带5件
气管20根 | 气管20根
血氧仪5台 | 血氧仪5台
足泵5台 | 足泵5台